1. 设备选型与配置：数字心电图机及配套软件。（如：诊断工作站）。
2. 技术参数要求：
（1）支持标准 12 导联心电信号同步采集、分析与打印；
[bookmark: _GoBack]（2）频率响应：0.01Hz~410Hz；
（3）支持心律失常筛查， R‑R 间期分析、Cabrera、QTcf 值等多项测量、分析报告：常规检查时，检测到心律失常可自动转为节律模式，便于偶发心律不齐的采购、检查；
（4）灵敏度 0.625mm/mV，显示与打印精度，网络接口等及配套系统（工作站）；
（5）具有在屏诊断功能，可在屏幕上进行冻结分析、查看波形图、修改分析结果功能；
（6）彩色 TFT 显示屏尺寸不小于 9 英寸，分辨率 1280×720；屏幕支持角度调节，可显示背景网格，便于查看心电波形与患者信息，支持触控操作、手写输入；
（7）配置全键盘以及快捷功能按键，简化操作流程，加快病历资料录入速度；
（8）具备多种数据存储模式，设备内部存储容量可保存不少于 10000 份病历，可外接大容量 U 盘、SD 卡进行存储。
